附件1：

转运监护仪等设备招标参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运监护仪 | 1套 | \ | 1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2、工作大气压力：57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。 3、转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机 4、大于或等于5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。 5、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 6、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 7、整机无风扇设计。 8、内置锂电池供电，支持大于或等于5小时的持续监测。 9、内置DC电源接口，可以进行车载充电。 10、支持3/5导心电，呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。 11、转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 12、具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 13、心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 14、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 15、滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。 16、提供25种心律失常事件的分析。 17、提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 18、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 19、可显示弱灌注指数（PI）。 20、提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 21、提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 22、120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 23、1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 24、1000条NIBP测量结果回顾。 25、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 2 | 心电图机 | 1套 | \ | 1、显示屏：大于或等于5.6英寸彩色显示屏 2、记录通道：至少包含3、3+1、6、12 3、存储：大于或等于40例 4、电池：持续时间大于或等于1小时 5、接口：RS232、网络接口、USB 6、带预采集功能 7、带心律失常触发打印功能 8、带10-24秒波形采集和打印功能 9、波形冻结回顾时间：大于或等于30秒 10、带打印预览编辑功能 11、带RR分析功能 12、带省纸模式（A4纸大小打印报告） 13、带快速打印功能(边采集边打印） 14、可以中文输入 15、有周期记录模式 16、可以外接喷墨/激光打印机 17、AD转换：大于或等于18 18、采样率：1000Hz 19、频率响应：最小值小于或等于0.05Hz，最大值大于或等于150Hz 20、输入阻抗：大于或等于50MΩ 21、输入回路电流：小于或等于50nA 22、耐极化电压：绝对值大于或等于550mV 23、共模抑制比（db）：大于或等于115db 24、噪声电平：小于或等于12.5μVp-p 25、增益(mm/mV)：至少包含5、10、20 26、时间常数：大于或等于3.2s 27、滤波器： 交流滤波器：50Hz/60Hz； 肌电滤波器：25/35Hz/45Hz 漂移滤波器：0.05/0/15 0.25/0.5Hz" 28、定标电压：1mv 29、记录速度(mm/s)：10,12.5,25,50 30、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 3 | 双通道注射泵 | 6套 | \ | 1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、主副CPU； 2、压力报警阈值3档可调； 3、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 4、速率：大于或等于1ml/h: 精度：绝对值小于或等于2%； 5、速率范围：0.1-1200ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 6、快推“bolus”：0.1-1200ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选； 7、自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； 8、屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； 9、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 10、具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式； 11、双通道注射时，电池工作时间大于或等于3小时@5ml/h 12、信息储存：自动储存1500条以上的操作信息； 13、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 14、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 15、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 16、快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选； 17、KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 18、全中文软件操作界面。 19、主机采用双提手设计，方便携带。 20、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 21、高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、联机失效；中级报警信息：系统异常、待机时间结束；低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断； 22、具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

附件2：

售后服务及要求

一、竞标人提供的转运监护仪、心电图机、双通道注射泵必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对转运监护仪、心电图机、双通道注射泵（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，转运监护仪、心电图机、双通道注射泵发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |

附件4                       明细报价表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 转运监护仪 | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 心电图机 | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 双通道注射泵 | 6套 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件5

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件6

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：