柳州市人民医院功能科与第三方机构远程心电诊断平台管理服务要求

- 项目基本情况

柳州市人民医院功能科拟采取与第三方机构合作的模式，由第三方机构提供远程心电诊断平台系统及相关设备及日常的运营维护，柳州市人民医院功能科根据需求，负责为基层医院提供远程心电诊断业务，主要包括：为基层医院进行常规心电图、动态心电图的远程诊断。通过与第三方机构建立远程心电诊断平台和远程心电数据采集平台，形成区域有影响力有规模的远程心电诊断中心，助推分级诊疗，让医联体、专科联盟及其他基层医疗机构患者享受上级医疗机构的诊疗服务。

二、 服务方式及要求

1、第三方机构负责无偿提供远程心电诊断平台（软件系统）供医院使用；

2、第三方机构为我院所辖区域内医联体、专科联盟医疗机构及其他基层医疗机构免费提供标准12导联静息心电图机、标准12导联动态心电图机等硬件设备；和提供远程心电数据采集及诊断平台（软件系统）；

3、第三方机构负责为我院所辖区域内医联体、专科联盟医疗机构及其他基层医疗机构常规心电图、动态心电图的开发、运营及维护工作；

三、资质要求

1、具有软件开发、医疗器械经营管理资质的国内领先的心脏远程医疗运营商。（需提供营业执照和医疗器械经营许可证等相关材料支撑）

2、具有从事远程医疗产品研发、生产、服务及运营为一体的相关工程业绩及成功案例。

3. 以心电数据筛查、分析、咨询和科研为主要核心业务，拥有专业的心电数据处理团队。（需提供相关支撑材料）

四、管理服务及要求

1、环境搭建

派遣技术人员免费为诊断中心和各使用医院搭建运行环境，免费提供相关客户端软件。

2、使用培训

提供现场培训服务，为使操作人员尽快熟练掌握系统应用，对所有相关系统操作员进行现场培训。

3、合作方式

3.1我院有偿为基层医疗机构诊断心电图，同时第三方机构按每例常规心电图及动态心电图诊断费支付给我院。

3.2我院与第三方签署合作协议，并将基层医疗机构纳入专科联盟合作单位并签署协议。

4、售后服务

提供医院心电诊断中心、下级医疗机构的建设培训；提供设备、软件升级服务；为诊断中心提供平台内的软硬件技术服务支持，包括提供心电数据库、网络设备、运行支撑系统软件组成的平台；免费为诊断中心提供与平台有关的远程在线协助服务。

- 5、人员配备

5.1诊断中心负责协调专业医师，实时关注上传至中心心电数据；诊断专家分析心电数据，出具诊断报告，上传至服务器。

5.2基层医疗机构负责登记患者信息，采集患者常规、动态心电数据，通过WIFI或3G、4G移动网络上传至诊断中心；诊断中心出具报告后，下载打印诊断报告。

6、应急管理

6.1如果因为网络传输的原因导致常规心电图及动态心电图报告无法及时上传，为了不延误患者的诊疗，可通过微信及其他通讯方式先将结果回报给基层医师，等网络恢复后再上传报告。

6.2危急值心电图报告流程：立即通过电话通知平台，平台立即通知相关医疗机构人员，并进行详细记录。

五、人员要求

1.固定派驻人员数量：至少1名运营经理负责医院远程心电医疗平台维护、开发。

2.要求：具有2年以上的运营服务管理经验。

六、合同时间及约定

本服务项目合同期3年。

七、设备特点及技术参数

1.普通心电

5吋720P高清显示屏，带有触摸功能，集显示、采集一体；先进的抗基线漂移技术，保证心电信号基线平稳；自动监测电极脱落。

| 记录通道 | 12通道 |
| --- | --- |
| 数据传输 | WIFI/移动数据网络 |
| 增益 | 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,±5% |
| 时间基准 | 25mm/s、50mm/s，±5% |
| 采样率 | 500kHz |
| 输入电压范围 | ≤±5mVp-p |
| 定标电压 | 1mV±5% |
| 频率响应 | 0.67Hz~40Hz 正弦波，±10% |
| 输入阻抗 | ≥2.5MΩ(10HZ) |
| 噪声电平 | ≤30μV（P-P） |
| 耐极化电压 | ±500mV |
| 输入信号重建准确度 | ≤±5% |
| 除颤恢复时间 | ≤10s |
| 除颤器冲击的能量损失 | ≤10% |

2.动态心电

1）设计精巧，外形尺寸为70*55*16（±2mm），重量为50±5g（不带电池）。

2）支持中、英等多种语言转换。

3）实时显示或切换显示心电图波形，监测电极的安装状态。

4）时钟，年、月、日、星期实时显示，真实记录文件存储日期、时间。

5）独立起搏监测通道。

6）电极脱落进行声音或图标提示。

7）电池欠压提示。

8）事件标记，准确记录事件发生时间。

9）SD闪存卡写保护监测，具有记录数据保护功能。

10）1节7号电池支持12通道连续记录长达96小时，3通道记录可达168小时。

| 记录通道 | 3通道/12通道 |
| --- | --- |
| 记录方式 | 全信息 |
| 数据传输 | 存储卡/USB数据传输线 |
| 增益 | 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,±5% |
| 采样率 | 512kHz |
| A/D转换精度 | 16位 |
| 输入阻抗 | ≥20MΩ |
| 共模抑制比 | ≥80dB |
| 频率特性 | （0.05~60Hz）﹢0.4dB -3.0dB |
| 内部噪声 | ≤50μV（P-P） |
| 外壳漏电流 | 正常状态：≤0.1mA 单一故障状态：≤0.5mA |
| 患者漏电流 | 正常状态：≤0.01mA 单一故障状态：≤0.05mA |

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 具有软件开发、医疗器械经营管理资质的国内领先的心脏远程医疗运营商。（需提供营业执照和医疗器械经营许可证等相关材料支撑） | 必备 |
| 10 | 具有从事远程医疗产品研发、生产、服务及运营为一体的相关工程业绩及成功案例 | 必备 |
| 11 | 以心电数据筛查、分析、咨询和科研为主要核心业务，拥有专业的心电数据处理团队。（需提供相关支撑材料） | 必备 |
| 12 | 报价表 | 必备 |
| 13 | 服务响应偏离表 | 必备 |
| 14 | 项目实施方案（含管理服务方案、合作方案、售后服务方案、人员配备方案等） | 必备 |
| 15 | 服务承诺书 | 必备 |
| 16 | 2016年1月1日以来同类项目业绩（提供合同复印件或其它相关支撑材料） | 可提供 |
| 17 | 其他材料 | 可提供 |

响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的谈判采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院功能科与第三方机构合作搭建远程心电平台服务项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕41号         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规心电图诊断 | 例 | 1 |  |  |
| 2 | 动态心电图诊断 | 例 | 1 |  |  |
| 单价合计人民币大写： （¥ ） |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 服务响应偏离表（格式）

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方式及要求 |  |  |  |
| 2 | 资质要求 |  |  |  |
| 3 | 管理服务及要求 |  |  |  |
| 4 | 人员要求 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

说明：

供应商应根据服务要求、对照采购文件要求在“响应情况”栏注明“响应”、或“不响应”。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日