附件1：

心电图机招标技术参数及配置

1、显示屏：大于或等于5.6英寸彩色显示屏

2、记录通道：至少包含3、3+1、6、12

3、存储：大于或等于40例

4、电池：持续时间大于或等于1小时

5、接口：RS232、网络接口、USB

6、带预采集功能

7、带心律失常触发打印功能

8、带10-24秒波形采集和打印功能

9、波形冻结回顾时间：大于或等于30秒

10、带打印预览编辑功能

11、带RR分析功能

12、带省纸模式（A4纸大小打印报告）

13、带快速打印功能(边采集边打印）

14、可以中文输入

15、有周期记录模式

16、可以外接喷墨/激光打印机

17、AD转换：大于或等于18

18、采样率：1000Hz

19、频率响应：最小值小于或等于0.05Hz，最大值大于或等于150Hz

20、输入阻抗：大于或等于50MΩ

21、输入回路电流：小于或等于50nA

22、耐极化电压：绝对值大于或等于550mV

23、共模抑制比（db）：大于或等于115db

24、噪声电平：小于或等于12.5μVp-p

25、增益(mm/mV)：至少包含5、10、20

26、时间常数：大于或等于3.2s

27、滤波器：

交流滤波器：50Hz/60Hz；

肌电滤波器：25/35Hz/45Hz

漂移滤波器：0.05/0/15 0.25/0.5Hz"

28、定标电压：1mv

29、记录速度(mm/s)：10,12.5,25,50

30、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

附件2

24小时动态心电图采集盒招标技术参数及配置

1、存储方式：芯片或闪光卡

2、采样频率：大于或等于512点/秒

3、描记心电波形方式：逐波标记法或普通标记法

4、编辑心律失常：大于或等于20种

5、直方图：大于或等于30种

6、具有12导同步ST段及T波分析

7、房扑或房颤判别方式：自动或手动

8、可以修改N、V、S

9、可以判别加速的逸搏

10、具有起搏器分析功能

11、支持中文报告打印

12、记录时间：大于或等于24小时

13、具有T波电交替功能

14、具有指定时间段的指定导联的重分析功能，以及智能的快速自动添加心搏功能，解决多段长时间大干扰的病例分析耗时的问题。

15、具有睡眠呼吸暂停综合症分析功能

16、具有窦性心率震荡功能

17、具有三导心电图打印（12导记录）功能

18、可以长导联打印

19、可以进行导联切换

20、具有皮肤阻抗检测功能

21、内置时钟

22、能够记录长度显示

23、能够记录时间设置

24、具有波形冻结功能

25、适合科研教学

26、配动态心电图分析软件一套，软件功能如下：

1)、动态心电图数据采用HL7-aECG标准保存，兼容DICOM标准，以XML格式输出数据。

2)、动态心电图客户端软件可将病例上传至服务器。

3)、动态心电图专家端软件可对服务器病例进行回顾。

4)、动态心电图报告具有自定义编辑功能，可根据医院自身需求，依据心律失常各项分析结果，由操作医生自主编辑动态心电图报告单，包括自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息。同时支持多种报告单模板之间的自由切换，满足临床与科研的不同需要。

5)、报告具有可编辑的自动结论功能。能够依据心律失常各项分析结果，按照操作医生现有结论书写标准自动生成综述结论。

6)、动态心电图系统必须对院方开放数字接口，以便院方抓取所需数据，与医院现有信息系统对接，满足医院的的信息化建设需要。

7)、采用12导全导联信息分析算法，可根据12导数据的特征自动调整分析算法，无需手动调整各种参数如：不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早，逸搏，阻滞等心率失常的智能化分析。

8)、具有指定时间段的指定导联的重分析功能，以及智能的快速自动添加心搏功能，解决多段长时间大干扰的病例分析耗时的问题。

9)、模板分析功能包括正常、房早、交界性早搏、室早、各类逸搏，起搏、伪差、疑问心搏模板。模板数目自适应，根据实际波形逐波生成。修改模板可反复修改、单波修改、多波批量修改。模板内有十二导联可切换的全部心搏叠加图。已编辑确认的模板设置有二级明显标识功能，避免了心搏的反复编辑。同时模板具有素描功能，让操作者不用进入模板就能对模板内心搏的形态一目了然。

10)、具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。同时无需操作者手动进行心搏的二次分类，首创的自选导联重分类工具，能让二次分类变的更简单更符合操作者的预期。

11)、具有全程智能联想编辑功能。能够自动修正伪差心搏后房早及室早、自动移除房颤事件中房早、自动修改错误心律失常事件中其他心搏的属性。智能调整合理的最快及最慢心率位置。并具有伪差心搏自动排除功能键，加快医生的编辑速度。

12)、房早及室早模板内的片段缩略图，可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏。并可来回切换，便于医生观察和诊断。同时心律失常中的各类事件均可设置成符合操作者看图习惯的事件长度。

13)、具有全览图批量编辑功能，可以在全览图中选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件等。

14)、房颤、房扑全自动分析功能，具有全程心电数据的RR间期时间散点图，自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率和房颤段最快心律，及房颤事件列表显示。

15)、提供同屏显示24小时、一小时时长散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。具有1小时Poincare散点图及24小时Poincare散点图技术。同时支持RR.NN,NS，NV等各类指定心律失常的散点图反向编辑功能，实现心律失常的散点图反向编辑。

16)、具有12导同步ST段动态扫描分析功能，能够根据即时心律的速率快慢智能调整ST段计算位置，减少ST计算的假阳性事件。生成的ST段事件统计有详尽的统计信息包括发生时间、事件时长、压低幅值等。

17)、具有44种直方图分析， 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图等。直方图上批量编辑心搏、插入心搏。能够根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常，如单发室早次数统计直方图等。

18)、自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。

19)、具有心律失常事件列表功能，包括室早事件、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、心搏形态、发生事件的速率，事件的时长等多种事件属性对事件进行排序。

20)、具有独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。

21)、具有心率变异性(HRV)分析功能，包括频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析。

22)、电子尺工具可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能

23)、提供“转到时间”工具栏，可以查看自己所关注时间的心搏情况。

24)、可运用鼠标滚轮，全程查看任意导联或任意组合导联的心电图条，同时鼠标轮轮速度可根据使用者习惯设置滚动速度，贴合操作者的使用习惯。

25)、具有报告预览功能，并可编辑预览中已存心电图图条

26)、数据库管理功能可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览。数据库中显示字段可自定义。病人记录可以进行备份、导入和删除操作。同时可建立多种判断条件的自定义查询标签，让病例查询管理不再需要繁琐的重复输入各种条件。

27)、为了保证分析软件的合法来源，分析软件必须具有《软件产品登记证书》和《计算机软件著作权登记证书》，或者提供相关证明材料。

附件3

售后服务及要求

一、竞标人提供的心电图机、24小时动态心电图采集盒必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对心电图机、24小时动态心电图采集盒（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，心电图机、24小时动态心电图采集盒发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、付款方式：设备验收合格并正常使用3个月内，甲方向乙方支付合同总金额的90%货款，同时乙方开具全额发票给甲方。合同总金额的10%货款留作质保金。设备正常工作一年后10个工作日内，甲方向乙方支付质保金。

七、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

八、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件4

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件5

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日

附件6

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。