柳州市人民医院颅脑动力系统竞争性磋商条件书

我院决定对1套颅脑动力系统进行社会公开招标采购（竞争性磋商）。欢迎贵公司参加竞标。现将有关事项公告如下：

一、竞标人资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营颅脑动力系统，并具有国内法人资格的供应商。符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

二、竞标单位（公司）需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等复印件，并加盖公章。产品销售授权书或代理证书原件或复印件，法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、我院编写的《颅脑动力系统招标技术参数及配置》仅供参考，竞标人投标的品牌应实质上相当于或优于《颅脑动力系统招标技术参数及配置》。如果招标技术参数不明确或有误的，竞标人以竞标品牌来正确、详细填写《竞标报价表》及《技术规格偏离表》。

四、竞标单位（公司）要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请投标单位按要求投标。此次投报价应为真实的优惠价，如投标价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为投标无效。

五、请将上述材料按《标书内容装订顺序》所述要求装订成竞标文件，正本一册，副本四册，装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“颅脑动力系统竞标文件”、“评标时开启”字样。要求在2017年10月 19日上午11点以前寄到（或送到）柳州人民医院办公室。逾期不予受理。

六、此次参与投标的设备品牌和国别不限,并以书面形式院内招标。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加竞标单位所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由评标委员会集体确定中标单位及品牌。评标结果将在柳州市人民医院网公告。

七、需取得人民检察院相关证明（查询的文书样式见附件4）。

八、投标文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及投标名称。

九、联系电话及通讯地址：

竞标文件请按如下地址投寄：

广西柳州市文昌路8号  广西柳州市人民医院招标管理办公室。

电话：0772—2662036     邮编：545006

注：《颅脑动力系统招标技术参数及配置》及《售后服务及要求》附后。

柳州市人民医院

附件1

颅脑动力系统招标技术参数

- 主机：一台

1、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，

2、大于或等于4寸液晶显示屏，菜单操作界面，工作参数可数字化实时显示；

3、手柄连接自动激活；

4、动力采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定；

5、具有颅骨钻、颅骨铣、高速磨钻及经蝶磨钻功能；

二、脚踏开关：一个

1、脚踏开关可进行钻铣及高速磨钻功能切换，具备注水开关及流量调节功能；

2、防水，防滑、防侧翻；

三、微电机：一套

1、接插方便快捷，可高温高压消毒；

2、输出动力强劲稳定，最大输出功率大于或等于100W，最大转速大于或等于40000r/min；

3、自动风冷，温升小，噪音低；

四、颅骨钻手柄：一把

1、轻质合金材料制造，可高温高压消毒；

2、免钥匙接口，接插方便快捷；

3、带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强；

4、转速：最小值小于或等于0，最大值大于或等于1200r/min，低噪音、低振动；

五、颅骨钻头：一组

1、具有钻穿即停功能，确保开颅安全；

2、高精密快装卸接口设计；

3、钻头多种规格可选，适用于成人、小孩开颅或者引流开孔；

4、刃口锋利耐用；

5、拆卸免钥匙，拆卸充分，清洁彻底；

六、颅骨铣手柄：一把

1、表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作，操作方便；

2、免钥匙接口，接插方便；

3、低噪音、低振动，最高输出转速大于或等于40000r/min；

4、快速铣刀安装接口；

5、铣手柄配有脑膜护靴，有效防止高速铣刀对硬脑膜或脑组织的损伤，提高手术安全度。护靴可360°自由旋转，铣切半径小，铣切骨板顺畅安全。

6、可高温高压消毒。

七、颅骨铣刀：三支

1、锋利耐用；

2、直刃或螺旋状设计，铣切轻松快捷；

3、可高温高压消毒

八、磨微电机：一套

1、接插方便快捷，可高温高压消毒；

2、高速电机马达，最大输出功率大于或等于100W，最大转速大于或等于40000r/min；

九、磨钻手柄：一把

1、接插方便快捷，可高温高压消毒；

2、执笔式、防滑结构设计；

3、弯角，最大转速大于或等于60000r/min，可正反转，低发热、低噪音；

4、磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转；

- 磨钻头	各一支

1、抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒；

2、配备金刚砂球形和钨钢球形两种材质的磨钻头，其中，金刚砂球形磨钻头头径：至少具备Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm等规格，钨钢球形磨钻头头径：至少具备Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm等规格；

3、磨钻头长度大于或等于90mm；

- 经蝶磨钻手柄：一把

1、弯角大于或等于20°；

2、高速磨钻，最大转速大于或等于60000r/min；

3、配直型及弯型经蝶支撑杆各一根；

4、支撑杆外管直径小于或等于6mm，有效长度大于或等于120mm；

- 经蝶磨钻头：各一支

1、抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒；

2、配备金刚砂球形和不锈钢球形两种材质的磨钻头，其中，金刚砂球形磨钻头头径：至少具备

Ф3.0mm、Ф4.0mm等规格；不锈钢球形磨钻头头径：至少具备Ф2.0mm、Ф3.0mm等规格；

3、磨钻头长度大于或等于140mm；

附件2

售后服务及要求

一、竞标人提供的颅脑动力系统必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对颅脑动力系统（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，颅脑动力系统发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件4

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日

附件5                        明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

附件6

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件7

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：