附件1：

听力计招标技术参数及配置

1、通道：两路独立通道

2、中文或英文操作面板可选，便于操作

3、频率：气导和自由声场12个标准频率、

气导：最小值小于或等于125Hz，最大值大于或等于12500Hz，

骨导：最小值小于或等于250Hz，最大值大于或等于8000Hz，

误差小于±1％；

4、掩蔽：

纯音测试：同侧窄带噪声或白噪声

言语测试：对侧言语噪声或白噪声

5、声强范围：

气导：

最小值小于或等于–10dBHL，最大值大于或等于120dBHL，

最小值小于或等于500Hz，最大值大于或等于6000Hz；

骨导：

最小值小于或等于–10dBHL，最大值大于或等于70dBHL，

最小值小于或等于500Hz，最大值大于或等于4000Hz；

6、输出：TDH39或插入式气导耳机、B71骨导耳机、自由声场

7、外接输入CD机或麦克风

8、标准功能：纯音测听提供连续音、脉冲音和啭音

9、刺激：信号刺激时间可以预先设置

（最小值小于或等于0.25，最大值大于或等于2.5秒）

10、正常：按INT键给声刺激；

11、反转：按INT键停止给声刺激；

12、步进可以选择1dB、2.5dB或5dB,连续衰减步进5dB误差小于1dB

步进2.5dB误差小于0.75dB、步进1dB误差小于0.3dB

13、特殊功能：SISI测试振幅可调制5、4、3、1、0.75、0.25dB

14、可连接电脑打印听力图

附件2：

直视式内镜招标技术参数及配置

一、视频喉镜  1条

1、长度：17cm或18cm

2、近端开口扩大，末端上弯，特别为会厌和前联合部位设计，扁平式压舌板利于保护牙齿

3、可接内镜，也可与远端光纤导管或者近端灯夹，吸引管和胸撑支架共同使用

二、内窥镜  2条

1、直径：4MM，长度：大于或等于160MM

2、可高温高压消毒

3、集成光纤传输

三、导光束  1条

1、直径小于或等于4mm

2、长度180 cm

四、夹子及胸撑支架  1套

1、支干可移动，带金属环。

2、喉镜夹子可调节角度

3、喉镜胸撑带调整轮

4、可与JACKSON和HOLINGER标准喉镜配合使用

五、喉镜手术器械

1、息肉钳，带圆形环状钳夹2mm，直，有效工作长度 23cm，数量：2把；

2、息肉钳，带有圆形2mm杯状钳口，上翘，有效工作长度 23cm，数量：2把；

3、“鳄鱼嘴状”抓钳，锯齿状，直，有效工作长度 23cm，数量：2把；

4、直剪，有效工作长度 23cm，数量：2把；

5、息肉钳，直，有效工作长度 23cm，直径4mm，数量：2把；

6、息肉钳，向上弯曲，有效工作长度 23cm，数量：1把；

7、喉刀，卵圆，直，有效工作长度 23cm，数量：1把；

8、喉刀，弯角，尖，有效工作长度 23cm，数量：1把；

9、钩，锋利，有效工作长度 23cm，数量：1把；

10、手柄，配喉刀使用，数量：1把；

11、冲吸吸引管，外径2.5 mm，数量：1把；

12、卷棉子，直，有效工作长度 25cm，数量：1把；

13、吸引管，用于抽吸和电凝，外径3 mm，工作长度23cm，数量：1把；

14、单级高频电缆，长 300 cm，数量：1把；

15、牙齿保护器，塑料，可高温高压消毒，数量：1把；

附件3：

耳鼻喉诊治综合治疗台招标技术参数及配置

1、双工位设计，两名医生可同时工作，互不干扰；

2、台面：采用淡蓝色人造微晶石（复合材料）台面,能放置病例和常规器械；

3、喷雾枪：

配4直2弯共6把，

可拆卸，可高温高压消毒，流量小于或等于20ml/min；

4、吸引枪：

大于或等于2把，

吸力：最小值小于或等于0，最大值大于或等于600mmHg,

有防回流装置，配有不同管径的吸管；

5、间接镜加温器：配2套，采用0.5伏直流电压控制开关，微电脑控制加温，750W，加热时间最小值小于或等于1秒，最大值大于或等于10秒（区间可调）；

6、聚光斑照明灯：配2套，采用LED光源，24V/10W，寿命大于或等于2万小时，色温5000K左右；

7、器械盘：配2个。不锈钢，可高温高压消毒；

8、药瓶：大于或等于4件，医用玻璃药瓶，60ml；

9、有排污装置；

10、不锈钢罐：大于或等于6个，可更换消毒处理；

11、污染器械收集箱：大于或等于2套；

附件4

售后服务及要求

一、竞标人提供的听力计、直视式内镜、耳鼻喉科诊治综合治疗台必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对听力计、直视式内镜、耳鼻喉科诊治综合（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，听力计、直视式内镜、耳鼻喉科诊治综合发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

柳州市人民医院

2016年4月29日

附件5

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件6

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日