附件1

柳州市人民医院

低档口腔综合治疗台招标技术参数及配置

一、采购数量：

低档口腔综合治疗台      3套。

二、技术参数及配置：

（一）、工作条件及结构

1、工作条件:

环境温度: 最小值小于或等于+10℃

最大值大于或等于+40℃；

相对湿度: 最小值小于或等于30%

最大值大于或等于75%；

额定电压: 220V±10％；

频率：50HZ±1HZ；

2、结构形式：全电脑,联动式牙科治疗机

3、手机挂架：下挂式

（二）、手机配置

1、高速手机：国产同品牌高速手机，压盖式换取车针，带快换接头,可360度旋转,防回吸，转速大于或等于310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。2支

2、低速手机：原装进口低速手机,转速大于或等于20000转/分钟可进行135℃高温和真空灭菌消毒。1套

3、三用枪：可喷水、气、雾。1支

（三）、治疗机		1台

1、控制系统：电脑控制操作系统, 电脑控制面板具有复位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂功能操作键。

2、主箱体：主箱体采用注塑工艺，静电烤漆，整机造型流畅、表面光滑、易于清洁。

3、器械盘：新款器械盘，操作更舒适，有效面积更大。

4、自动加热恒温给水装置：漱口水给水装置，可设定给水量，水温40度左右。给水柔直，无漂溅现象。

5、全瓷痰盂：一体式陶瓷痰盂,水压为0.2mpa时,冲痰盂的水可达到盂底整周。下水通畅,下水速度不少于4L/min. 陶瓷痰盂内外表面光滑，易于消毒。

6、强弱吸唾系统：弱吸唾器，采用水负压，工作压力为200kPa时，真空度应不小于27kPa，抽水速率应不小于450mL/min；强吸唾器：采用气负压。工作压力为400 Kpa时，真空度可达到35 Kpa，抽水速率应不小于1L/min。强、弱吸带有清洗过滤网装置，具有具有沉渣过滤功能。

7、可调光口腔灯：口腔冷光灯，采用次光源,有强光、弱光选择，光强度强档≥15000lx，弱档≥8000lx。

8、内置观片灯：角度可调式低压观片灯。

9、手机净化水系统：透明纯净水瓶，纯净水供给系统，可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，以便延长手机的使用寿命，满足停水和管路消毒需要。

10、器械臂：气压锁定平衡臂操作方便，安全可靠。

（四）、牙科椅		1台

1、控制系统：采用手控或脚控系统，控制牙科椅升降、俯仰。

2、动力系统：动力系统采用丹麦LINAK直流静音电机，运行平稳，低噪音，免维护.最低椅位:420mm,最高椅位720mm，负载大于135Kg。

3、牙科椅操作可采用手控或脚控，设有安全保护装置；头枕采用折叠，可任意调节及锁定；椅面为一次压注成型，柔软、平滑、耐磨，易于清洗、消毒；双扶手设计，外侧可打开。

（五）、脚开关：新型踏板式脚控开关。	1套

（六）、医生座椅：可升降医师坐椅，最低椅位425mm，行程120mm。

（七）、技术参数：电源：交流220V±10％  50HZ

气源：气压0.5-0.6MPA

水源：水压0.2-0.4MPA

附件2

柳州市人民医院

高档口腔综合治疗台招标技术参数及配置

一、采购数量：

高档口腔综合治疗台     1套。

二、技术参数及配置：

1、工作条件

额定电压:220V±10％；

频率：50HZ±1HZ

气源：气压0.5-0.6MPA

水源: 水压0.2-0.4MPA

2、结构形式

全电脑联动双控制牙科治疗机，下挂式。

3、高速手机

和治疗机同品牌光纤高速手机：三点喷雾，压盖式取换车针，带快换接头，防回吸系统，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒(1支)；

原装进口高速手机按压式：防回吸系统，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒（1支）。

4、气动低速手机 1套；

原装进口气动低速手机：含直、弯机，转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

5、三用喷枪: 可喷水、气、雾（直、弯各一支）。

6、控制系统

全电脑控制操作系统，主控板及助手控板设有电脑触摸式按键，电脑控制面板具有特殊位置的三个记忆功能；牙科椅的升降、俯仰、复位、冷光灯、冲盂、漱口水、加热水器等功能操作键。

7、主箱体

主箱体采用注塑工艺制作，可做到防腐，防锈，不退色；主箱体可旋转，二折式助手架便于四手操作和设备维护。

8、器械盘

下挂式为双层器械盘，枪架可旋转，使用更方便，器械盘均配有硅胶垫，可高温高压消毒。

9、器械臂

电动控制气压锁定平衡臂，整个器械臂推拉自如。

10、助手架

二折式四手操作助手架，移动范围大，设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅的自动复位、吐痰位和口腔冷光灯的关闭。

11、痰盂

一体式陶瓷痰盂，可旋转，可拆卸，易于清洁消毒；下水流畅，下水速度不少于4L/min。

12、观片灯

角度可调式低压观片灯。

13、口腔冷光灯

原装进口冷光无影灯（强弱光可调），手柄可拆卸，可高温高压消毒。

14、冲盂漱口定量给水自动控制系统

电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

15、强力吸引器、吸唾器

强力吸引器、吸唾器：进口电磁阀控制，具有防回吸和防滴漏功能；铝合金手柄，可调节吸力大小，可高温高压消毒；强、弱吸连通管实现快插接头，带有清洗过滤网装置，方便拆卸。

16、气控脚开关

脚开关具有机椅复合功能，可控制高、低速手机工作，实现高速手机干、湿转及吹屑气，也可控制牙科椅的升降、俯仰动作及口腔灯的控制。

17、净化水系统

采用自动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要。

18、牙科椅

全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位、特殊记忆功能，主控板及副控板均设有电脑触摸式按键；动力系统采用进口直线静音电机，俯仰全过程仅需9秒钟，免维护；最低椅位:410mm,最高椅位750mm，负载大于135Kg；内置式地箱；机椅互锁装置，靠背及椅身处设有安全保护装置；牙椅具有角度补偿功能；头枕可任意调节及锁定；宽体牙椅，牙科椅皮垫无缝一次压制成型，皮垫与机身采用搭扣连接；牙科椅为双扶手设计，外侧扶手可依需要打开。

19、医生座椅

医生座椅可升降与俯仰，最低椅位440mm,行程120mm，靠背俯仰角度25°靠背自仰度为±8，靠背可独立上下可调。

附件3

柳州市人民医院

热凝仪招标技术参数及配置

一、采购数量：

热凝仪     1套。

二、技术参数及配置：

（一）、根向加压：

1、瞬间升温和瞬间降温。热源稳定；

2、持续加热；

3、配套使用热牙胶；

（二）、后退充填：

1、注射针为银质；

2、一体化牙胶胶囊；

3、马达驱动注射；

4、支持25号注射银针；

5、有手柄；

（三）、供电方式：有绳设备，有电即可使用；

（四）、感染控制：封闭式牙胶；

（五）、手柄材质：金属。

附件4

售后服务及要求

一、竞标人提供的口腔综合治疗台、热凝仪必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对口腔综合治疗台、热凝仪（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，口腔综合治疗台、热凝仪发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

柳州市人民医院

2015年10月14日

附件5

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件6

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日