附件1：

呼吸机招标参数

呼吸机（有创）1套、呼吸机（无创）1套，详细清单如下：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机（有创） | 1套 | \ | 一、基本特征 1、适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。 2、彩色TFT触摸控制屏幕：大于或等于10英寸，分辨率：大于或等于1280*800。 3、屏幕显示：大于或等于3道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 4、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 5、内置后备可充电电池，电池可持续工作时间：大于或等于120分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6、控制方式：电动电控，方便进行转运。 7、具有有创通气模式 8、病人信息，当前的设置参数、报警限值和趋势等数据可导出。 9、呼吸波形及呼吸环可截图，导出并保存U盘。 10、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 11、呼气阀内置金属膜片压差流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 二、呼吸模式及功能 1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式 2、具有智能同步，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步 三、设置参数 1、潮气量：最小值小于或等于50ml，最大值大于或等于2000ml 2、呼吸频率：最小值小于或等于1次/min，最大值大于或等于100次/min 3、SIMV频率：最小值小于或等于1次/min，最大值大于或等于60次/min 4、吸/呼比：4:1—1:10 5、最大峰值流速：大于或等于210L/min 6、吸气压力：最小值小于或等于5cmH2O，最大值大于或等于80 cmH2O 7、压力支持：最小值小于或等于0，最大值大于或等于80cmH2O 8、PEEP：OFF,1--45 cmH2O 9、压力触发灵敏度：最小值小于或等于-10cmH2O，最大值大于或等于- 0.5cmH2O 10、流速触发灵敏度：最小值小于或等于0.5L/ min，最大值大于或等于15L/ min 11、氧浓度：最小值小于或等于21%，最大值大于或等于100% 12、具有叹息功能 四、监测参数 1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 2、每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 5、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 6、吸入的氧浓度的监测 7、趋势图和趋势表显示 8、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 9、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 五、其他功能 1、提供直流（12V）和交流两种供电方式 2、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 2 | 呼吸机（无创） | 1套 | \ | 1、通气模式: CPAP 模式、S模式、S/T模式、T模式、PAC模式、iVAPS模式 2、压力范围: IPAP：最小值小于或等于4 cmH2O，最大值大于或等于30 cmH2O， EPAP：最小值小于或等于4 cmH2O，最大值大于或等于25 cm H20， CPAP：最小值小于或等于4 cmH2O，最大值大于或等于20 cm H2O， 最小PS：最小值小于或等于0，最大值大于或等于20 cmH2O 最大PS：最小值小于或等于0，最大值大于或等于28 cmH2O 3、呼吸频率:最小值小于或等于5次，最大值大于或等于30次 4、吸气时间窗控制 (Ti Control in S, ST modes)： Ti Max：最小值小于或等于0.5 sec，最大值大于或等于3.0 sec Ti Min：最小值小于或等于0.5 sec，最大值大于或等于TiMax sec 5、延迟时间: 最小值小于或等于OFF，最大值大于或等于45分钟（5分钟一增量） 6、吸气上升斜率: 最低/150-900 毫秒（50毫秒一增量） 7、吸气灵敏度调节：5档可调（非常低/低/中/高/非常高） 8、呼气敏感度调节：5档可调（非常低/低/中/高/非常高） 9、最大供气流速: 大于或等于200L/min 10、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、PS、肺泡分钟通气量(Va)、目标肺泡通气量(TgVa)、实时压力监测条图显示、实时分钟通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、自主触发和切换百分比、连接血氧仪时可监测SpO2及心率。 11、信息菜单参数：睡眠质量（睡眠时间段、使用情况、面罩试戴情况、呼吸暂停指数）和睡眠报告（时间段、使用天数、使用>4小时的天数、每天平均使用小时数、使用小时数、吸气压力、呼气压力、漏气量、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、自主呼吸百分比、呼吸暂停指数、总AI）。 12、报警选项: 大量漏气、无排气孔面罩、分钟通气量低、呼吸暂停、血氧低、电源故障、管路阻塞、管路断开、湿化器打开、系统故障。 13、数据存储：大于或等于365次的使用和综合数据，大于或等于30次详细数据，大于或等于7次高分辨率流量和压力数据，可通过SD卡采集数据。 14、面罩匹配数据库：全脸面罩、鼻罩、鼻枕、超级鼻罩、儿童面罩 15、管路类型：标准管路、3m管路 16、加温湿化功能：一体化加温湿化器， 自动、手动、患者调节 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

附件2：

售后服务及要求

一、竞标人提供的呼吸机必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对呼吸机（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，呼吸机发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |

附件4                       明细报价表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 呼吸机（有创） | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 呼吸机（无创） | 1套 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件5

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件6

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：