柳州市人民医院微波消融仪项目竞争性磋商条件书

我院决定对微波消融仪进行社会公开采购（竞争性磋商）。欢迎符合条件的供应商参加磋商。现将有关事项公告如下：

一、磋商供应商资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营微波消融仪，并具有国内法人资格的供应商。符合磋商资格的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

二、磋商供应商需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明），并加盖公章；产品销售授权书或代理证书原件或复印件；法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、我院编写的《微波消融仪采购参数》仅供参考，参与磋商的品牌应实质上相当于或优于《微波消融仪采购参数》。如果技术参数不明确或有误的，磋商供应商应以参与磋商的品牌来正确、详细填写《竞争性磋商采购报价表》及《技术响应、偏离情况说明表》。

四、磋商供应商要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请供应商按要求参加本次采购活动。此次磋商报价应为真实的优惠价，如磋商报价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为无效报价。

五、请将上述材料按《磋商响应文件装订顺序》所述要求装订成响应文件，正本一册，副本四册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“柳州市人民医院微波消融仪响应文件”、“磋商时开启”字样。要求在2020年7月7日上午8:30以前送到柳州市人民医院办公楼5楼文印室。逾期不予受理。

六、此次参与磋商采购的设备品牌和国别不限,并以书面形式进行院内磋商采购。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加磋商供应商所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由磋商小组集体确定成交单位及品牌。磋商结果将在柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn/）进行公告。

七、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

八、付款方式：设备验收合格并正常使用3个月内，采购人向成交供应商支付合同总金额的90%货款，同时成交供应商开具全额发票给采购人。合同总金额的10%货款留作质保金。设备正常工作一年后10个工作日内，采购人向成交供应商支付质保金。

九、磋商响应文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及采购项目名称。

十、联系电话及通讯地址：

磋商响应文件请按如下地址递交：

广西柳州市文昌路8号  柳州市人民医院办公楼5楼文印室

邮编：545006  电话：0772-2662007（文印室：叶干事）

相关事宜咨询：电话：0772—2662036（招标采购办公室：潘干事）

注：《微波消融仪采购参数》附后。

微波消融仪件采购参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消融仪 | 1台 | \ | - 主机：多通道或单通道发射源并配有相应的水冷却泵。 - 频率：245OMH固态源。 - 测温方式：杆中测温、旁开测温，精度±0.2℃。 - 对微波消融针无法识别、消融针温度超出限制、温度探头温度超出限制、微波外泄、系统警报（微波功率调节错误、内部发生器温度错误、电源稳定性错误、系统时钟）问题自动停止能量输出。 - 杆温要求：微波消融针在100W时，杆温不超过37℃。每套微波消融针配有测温功能。 - 消融范围及最大使用功率：可以在10分钟内获得大于4.5cm的圆形消融范围，且短径(S)/长径(L)比值≧0.95。 - 用于大肿瘤消融时，微波消融针能承受使用功率100W 持续消融30分钟的使用条件。 - 可调功率：功率设置0—100W。 - 冷循环温控 使用水冷循环控制天线线温度,冷循环水量达到≥70mL/分钟以上。 - 水循环流速：≥80毫升/分钟-120毫升/分钟。 - 磁兼容，可以在磁共振扫描下实时工作。 - 显示方式：数码管显示。 - 工作站：配有微波消融治疗三维计划系统。 - 设有退针程序，以凝固针道，防治转移及出血。 - 设备外壳的微波辐射泄露符合国家标准。 - 配置清单： - 主机 1台 - 专用台车：1台 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

售后服务及要求

一、竞标人提供的微波消融仪必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对微波消融仪（耗材除外）提供2年及以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，微波消融仪发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

5、在保修期内，如微波消融仪发生故障需返厂维修，供货方需提供备用设备给我院使用。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后一个月内交货。

磋商响应文件装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞争性磋商采购报价表 | 必备 |
| 4 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 5 | 供货产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 供货产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 供货产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 10 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 11 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 12 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 13 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 14 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 15 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 16 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 17 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 18 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖投标人公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |

# 响应文件格式

附件

响 应文件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）（名称）参与贵院项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从年月日至年月日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 竞争性磋商采购报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院微波消融仪项目

采购项目编号：柳人医招〔2020〕46号金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 微波消融仪 | 1台 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。