柳人医招〔     〕     号

柳州市人民医院

动态心电图记录系统招标公告

我院拟对动态心电图记录系统进行社会（院外）公开招标采购（竞争性谈判），有关事项公告如下：

一、项目名称：动态心电图记录系统

二、招标内容：动态心电图记录系统6套  ，具体内容详见附件。

三、资金来源：自筹资金

四、投标人资格：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格，并且在柳州市人民检察机关查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

五、发放招标文件时间及地点：

时间：2013年09月29日至10月14日正常工作时间

地点：广西柳州市人民医院设备科（广西柳州市文昌路8号）

相关投标事宜咨询：电话：2662929

六、投标截止时间：2013年10月14日下午6：00前递交，逾期不再受理。

七、投标地点：广西柳州市人民医院办公室（广西柳州市文昌路8号）

八、开标时间：电话另行通知

九、开标地点：广西柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十、投标报名需提交资料：

柳州市人民检察机关开具的无行贿犯罪记录证明、营业执照、组织机构代码证、（国税、地税）税务登记证等复印件，产品销售授权书原件或复印件，法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，投标报价，货物参数偏离表或其他响应文件。以上资料需加盖公章。

十一、投标人请将材料订成竞标文件，正本1册，副本4册，装入文件袋密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面贴上“投标材料目录”，并标明“投标项目名称”、“评标时开启”字样、公司名称、联系电话并加盖单位公章。

十二、开标前注意事项：由法定代表人或委托代理人参加投标，请将法定代表人身份证或法定代表人授权委托书原件、法人授权委托代理人身份证在开标时交医院评标小组审验。

十三、开标结束后投标书由医院保留，不再退回投标人。

十四、网上查询：柳州市人民医院内网、外网（http://www.lzry.com.cn）

十五、投标文件邮寄方式及地址：

广西柳州市文昌路8号  柳州市人民医院办公室

邮编：545006  电话：0772—2662012

柳州市人民医院

2013年9月29日

柳州市人民医院

动态心电图记录系统竞争性谈判条件书

我院决定对6套动态心电图记录系统进行院内公开招标采购（竞争性谈判）。欢迎贵公司参加竞标。现将有关事项公告如下：

一、竞标人资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营动态心电图记录系统，并具有国内法人资格的供应商。符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

二、竞标单位（公司）需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等复印件，并加盖公章。产品销售授权书或代理证书原件或复印件，法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、我院编写的《动态心电图记录系统招标技术参数及配置》仅供参考，竞标人投标的品牌应实质上相当于或优于《动态心电图记录系统招标技术参数及配置》。如果招标技术参数不明确或有误的，竞标人以竞标品牌来正确、详细填写《竞标报价表》及《技术规格偏离表》。

四、竞标单位（公司）要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请投标单位按要求投标。此次投报价应为真实的优惠价，如投标价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为投标无效。

五、请将上述材料装订成竞标文件，正本一册，副本四册，装入文件袋密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“动态心电图记录系统竞标文件”、“评标时开启”字样。要求在2013年10月14日下午6点钟以前寄到（或送到）柳州人民医院办公室。逾期不予受理。

六、此次参与投标的设备品牌和国别不限,并以书面形式院内招标。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加竞标单位所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由评标委员会集体确定中标单位及品牌。评标结果将在柳州市人民医院网公告。

七、需取得柳州市人民检察院相关证明（查询的文书样式见附件3）。

八、投标文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及投标名称。

九、联系电话及通讯地址：

竞标文件请按如下地址投寄：

广西柳州市文昌路8号  广西柳州市人民医院办公室。

电话：0772—2662012     邮编：545006

相关事宜咨询：柳州市人民医院设备器材科    电话：0772—2662929

注：《动态心电图记录系统招标技术参数及配置》及《售后服务及要求》附后。

广西柳州市人民医院

2013年9月29日

附件1

柳州市人民医院

动态心电图记录系统招标技术参数及配置

一、采购数量：

动态心电图记录系统   6套。

二、技术参数：

本次投标产品必须与科室现有的动态心电图仪等设备相匹配

（一）硬件要求：

1	24小时同步十二导联全程记录

★2	 彩屏液晶HOLTER记录器双核设计，记录盒和液晶显示器相互紧密独立工作

3	记录盒显示器同屏显示三导联的波形信息，可随意切换各导联的显示

4	记录盒显示器显示各导联皮肤阻抗，电池电量，设定记录时间等功能

5	屏幕分辨率高，波形不失真，增加了彩色心电底纹

6	低功耗的彩屏液晶点亮次数不受限制

7	具有特殊事件按钮。

★8	采样频率：大于或者等于4000HZ。存储方式：芯片存储存储容量≥1G，记录盒采用闪存芯片存储方式，存储数据的稳定性强，存储容量大。采集的心电数据真实，不失真，无压缩。不需要插拔,格式化等环节,保证良好记录心电信息.（提供医疗器械注册登记表）

9   回放时间：≤200S

10	传送方式：USB

11	记录误差：＜1%

（二）软件要求

1	同屏，同步联动多窗口操作，每个窗口均可任意放大或缩小，无须频繁切换界面，每个窗口的关系都相互紧密联系，可以任意拉大和缩小；鼠标放在不同的窗口，旁边的工具栏会随之改变。

2	24小时全程不漏波记录心博，对于漏掉的波可批量呈现并且批量添加。

★3	DEMIX反混淆叠加分析，可快速通过波形形态判定波形性质，并在其叠加图上直接多重操作，直接实现快速的对心电波形重新定义；并可选择不同导联进行叠加并编辑。

4	具有30余种直方图。并且在直方图表上直接进行操作，直接编辑。

5	对于心律失常事件有记忆分析功能，即修改其一阵列的第一个判错的心博，本列所有一样参数的波形即可全部得到正确定义。

6	可判定窦性心率伴陈发性房扑房颤，提供三种以上的方法确保方便准确的进行判定保证不漏掉此类心律失常事件。

7   确保St-t分析十二导联同步参与分析，确保24小时心律趋势图，十二导联同步图，十二导联分析叠加图三位一体显示，可方便的定标以及局部时间段重新选择分析，报告中要给出12导联每一单导联的24小时缺血总负荷

8	十二导联起博分析，具有自动生成7种起搏器工作状态的模板，可以分析单极双极等起搏器。起博分析时有专门的起博报告首页，可对AAI/AAIR，VVI/VVIR，VDD，DDD/DDDR等起博器心电图进行分析；自动起博模板包括：双腔起博，心室，心房起博，室性融合波，假性室性融合波

9	病案管理具有查阅员情况及动态心电图与资料的功能

10	24小时心律失常统计表中可任意存储心电图

11	具有心率变异分析功能

12	发生VT时，应该统计VT的阵数，每阵VT的时长，VT的最高最低HR，及最高最低RR间期

13	具有缩略图全程自动浏览功能，并可放大或缩小其增益，并可在缩略图上进行编辑工作

14	具有24小时心律失常统计表中可任意存储心电图

15	具有心率变异分析报告HRV及QT测量和QTD计算，包括时域，频域或非线性分析

16	可判别并行心律

17	可判别加速性逸博

18	可编辑反复搏动

19	具有自动房扑房颤分析功能

20	具有导联纠错功能

21	检测窦房结功能恢复时间

三、配置总单：

序号        名称                                               总数量

1       记录盒                                                 6个

2       心电导联线                                             6条，

3       USB回放线                                              1条

4       商务电脑主机                                           1台

主机必须配华硕主板、1500G硬盘、512兆独立显卡

5       至少24寸以上液晶显示屏（分辨率≥1920×1080）          1个

6       佳能激光打印机                                         1台

附件2

售后服务及要求

一、竞标人提供的动态心电图记录系统必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对动态心电图记录系统（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，动态心电图记录系统发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

柳州市人民医院

2011年 月 日

附件3

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日