附件1

柳州市人民医院急诊手术室吊塔招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院急诊手术室吊塔采购项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO13485质量体系认证。

3.在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

4.投标商为代理商的，需持有代理产品生产厂家授权书。

（二）货物需求一览表如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械单臂麻醉塔 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

请投标单位按上表进行报价，报价包含运费、税费、安装费等所有费用。

四、产品具体参数

（一）机械单臂麻醉塔整体性能参数

1.1.★吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。
1.2.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。
1.3.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。
1.4.吊塔产品通过CE认证。
1.5.吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。
1.6.★吊塔吊柱为四面柱体结构，电源插座和气体终端可以选择同时安装在箱体同一侧同一个安装面，方便临床使用。
1.7.吊塔腔体底部具备排气孔，如有气体泄露，能尽快排放。
1.8.所有气管为国际知名品牌。
1.9.为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性ISO 10993要求
1.10.吊塔产品经中国国家标准委员会或国家质量技术监督局认证，符合国际标准IEC 60601-1（医用电气设备）要求（提供由中国国家标准委员会或国家质量技术监督局出具的证书证明）。
1.11.吊塔产品经中国国家标准委员会或国家质量技术监督局认证，符合国际标准ISO 11197-2004（医用供电装置）要求（提供由中国国家标准委员会或国家质量技术监督局出具的证书证明）。
1.12.塔桥产品须符合IECQ QC 080000危险品过程管理体系的要求。
1.13.吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。
1.14.气体终端要求：要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。
1.15.托盘标称承重≥45Kg，托盘带不锈钢边轨，耐清洗消毒，防止生锈，适合安装悬挂各种规格网篮、吸氧装置、负压装置等。

2单臂麻醉塔配置要求： 
2.1. 吊柱式，气电箱长度≥800mm 
2.2. 气电箱旋转角度≥340°
2.3. 单臂，吊臂长度旋转半径总长≥1000mm
2.4. 净负载能力≥120 Kg。
3.附件配置： 
3.1. 德式标准气体插座（氧气≥2 个，空气≥1 个，负压吸引≥2个，麻醉废气排放接口≥1个，二氧化碳≥1个），并包含所有插头。
3.2. 国标10A电源插座≥10 个
3.3. 网络接口≥ 1 个
3.4. 等电位住≥2 个
3.5. 仪器承载托盘≥2个，其中1个带抽屉，带标准附件导轨，尺寸≥530X480MM。
3.6. 双关节旋转输液支臂和高度可调输液支架≥1套
3.7. 网篮≥ 1个

五.其他要求

1.提供的所有货品均有合法的、经生产厂家认可的销售渠道；原厂生产、符合国家、行业和生产者的质量检测标准；原厂原装全新、未使用过且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。并向用户交付相关资料。

2.免费送货、现场安装调试，提供货物的使用、操作培训。

3.本项目的质保期限为两年, 终身技术支援服务质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理， 超过质保期只收维修材料费。

4.销售之日起执行符合国家“三包”规定相应条款。

5.设备出现故障，随叫随到为使用单位维修， 24小时内解决问题，如当天不能按时修好，无偿提供相应替代产品给使用方暂时使用，来保证使用方设备的正常运行。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO13485质量体系认证 | 必备 |
| 11 | 代理产品生产厂家授权书 | 投标商为代理商的必备 |
| 12 | 法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 13 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 14 | 项目安装方案、项目解决方案、项目优化方案等 | 必备 |
| 15 | 服务承诺书 | 必备 |
| 16 | 投标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 17 | 其他 | 可提供 |

附件3：

竞标报价明细表（格式）

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械单臂麻醉塔 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 总合计:（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含运费、税费、安装费等所有费用。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：