柳州市人民医院多功能监护仪项目竞争性磋商采购公告

柳州市人民医院拟对多功能监护仪项目进行院内竞争性磋商采购，特邀请符合条件的供应商前来参加采购活动，现就有关事项公告如下：

- 项目名称： 柳州市人民医院多功能监护仪项目

- 采购编号：柳人医招〔2020〕67号

- 采购内容：多功能监护仪4台

- 资金来源：自筹资金

- 招标控制价：多功能监护仪100000.00元/台

六、供应商资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次磋商采购货物，具备法人资格，并且在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

2.磋商供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）

七、磋商报名的时间、地点和要求

1.报名时间： 2020年 8月24日至 2020年 9月2日上午8时至12时、下午15时至18时，（双休日和法定节假日不办理业务）。

2.报名要求：须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.报名方式：请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：1146048867@qq.com，并注明公司联系人及联系电话，发送邮件后请务必拨打电话0772-2662036进行确认。

八、响应文件的递交和截止时间

1.响应文件开始接收时间：2020年8月24日；

2.响应文件递交截止时间：2020年 9月3日8:30时前递交；

3.响应文件递交地点：柳州市人民医院办公楼5楼文印室（广西柳州市文昌路8号），接收人：叶干事；电话：0772-2662007；

逾期送达或未按照竞争性磋商文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

九、响应文件装订要求

供应商请将响应文件按《响应文件内容装订顺序》所述要求订成响应文件，正本1册，副本4册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明“磋商项目名称”、“磋商时开启”字样、单位名称、联系电话并加盖单位公章。

十、响应文件开启时间和地点

1.开启时间：现场磋商时开启，具体时间另行通知；

2.开启地点：柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十一、其他注意事项

1.由法定代表人或委托代理人参加磋商的，请将法定代表人（负责人或自然人）身份证或法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件、委托代理人身份证在当面磋商时交医院磋商小组审验。

2.磋商结束后响应文件由医院保留，不再退回供应商。

十二、公告媒体

柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院内网

十三、联系事项

采购人：柳州市人民医院

联系地址：广西柳州市文昌路8号

联系人：招标采购办公室（办公楼四楼）潘干事   咨询电话：0772-2662036

柳州市人民医院

2020 年8月24日

柳州市人民医院多功能监护仪项目竞争性磋商条件书

我院决定对多功能监护仪进行社会公开采购（竞争性磋商）。欢迎符合条件的供应商参加磋商。现将有关事项公告如下：

一、磋商供应商资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营多功能监护仪，并具有国内法人资格的供应商。符合磋商资格的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

二、磋商供应商需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明），并加盖公章；产品销售授权书或代理证书原件或复印件；法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、我院编写的《多功能监护仪采购参数》仅供参考，参与磋商的品牌应实质上相当于或优于《多功能监护仪采购参数》。如果技术参数不明确或有误的，磋商供应商应以参与磋商的品牌来正确、详细填写《竞争性磋商采购报价表》及《技术响应、偏离情况说明表》。

四、磋商供应商要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请供应商按要求参加本次采购活动。此次磋商报价应为真实的优惠价，如磋商报价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为无效报价。

五、请将上述材料按《磋商响应文件装订顺序》所述要求装订成响应文件，正本一册，副本四册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“柳州市人民医院多功能监护仪响应文件”、“磋商时开启”字样。要求在2020年9月3日上午8:30以前送到柳州市人民医院办公楼5楼文印室。逾期不予受理。

六、此次参与磋商采购的设备品牌和国别不限,并以书面形式进行院内磋商采购。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加磋商供应商所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由磋商小组集体确定成交单位及品牌。磋商结果将在柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn/）进行公告。

七、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

八、付款方式：设备验收合格之日起3个月内，采购方向供货方支付合同总金额的90%货款，同时供货方开具全额发票给采购方。合同总金额的10%货款留作质保金。设备质保期过半后1个月内，采购方向供货方支付质保金的50%，即合同总金额的5%（不付利息）；设备质保期满后1个月内，采购方向供货方支付质保金的50%，即合同总金额的5%（不付利息）。

九、磋商响应文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及采购项目名称。

十、联系电话及通讯地址：

磋商响应文件请按如下地址递交：

广西柳州市文昌路8号  柳州市人民医院办公楼5楼文印室

邮编：545006  电话：0772-2662007（文印室：叶干事）

相关事宜咨询：电话：0772—2662036（招标采购办公室：潘干事）

注：《多功能监护仪采购参数》附后。

多功能监护仪采购参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能监护仪 | 4台 | \ | 二、系统参数： 1、CFDA Ⅲ类注册，插件式监护仪，主机插件槽≥5个，满足参数升级需要。 2、显示屏： 2.1、尺寸≥12.1”，可外接显示器，同时观察波形≥10通道。 2.2、触屏操作。 3、配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双有创（IBP）、主路呼末（CO2）、配置转运插件模块（其中一套配置转运监护仪）。监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。 4、显示界面：提供常规界面、实时动态短趋势、大字体、7/12导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。 5、提供≥4种科室界面供自定义。 6、心电、呼吸、无创血压、血氧参数的医用电气安全级别，达到CF级。 7、心电： 7.1、标配心电3/5导。 7.2、具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式。 7.3、心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。 8、心律失常分析和ST分析功能： 8.1、配心律失常种类≥20种，包括“房颤”等高级分析功能。 8.2、配 QT/QTc 分析功能，显示QT、QTc、ΔQTc和QT-HR测量值，有利于发现尖端扭转型室速、室颤、癫痫、晕厥、猝死等高风险情况。 8.3、具有最多7导ST分析功能，ST测量范围：-2.5mV至+2.5mV；提供ST-MAP，直观反映心肌缺血或心梗情况。 9、心率： 9.1、具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 9.2、具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。 10、无创血压： 10.1、具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 10.2、具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。 10.3、NBP测量结束时，提供提示音。 10.4、具备辅助静脉穿刺功能。 11、血氧： 11.1、配具有灌注度指数 (PI) 的进口血氧技术： Masimo、NELLCOR或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力。配指套式血氧传感器。 11.2、血氧脉率范围30-280bpm。 12、呼吸： 12.1、常规使用阻抗法进行呼吸监测。 12.2、4种呼吸导联可以选择RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL。 13、有创压力(IBP)测量：双通道，测量范围 -50 mmHg — 400 mmHg。 14、呼气末二氧化碳 ：主流/旁流EtCO2模块：即通过更换传感器与附件，实现在一个模块上的两种技术切换，旁流技术无需使用集水器或水槽。 15、数据存储与回顾：无需存储卡或中央站，监护仪存储≥1500组NBP数据列表，趋势存储回放时间≥1000小时，≥200组ARR事件或报警信息。 16、通讯：a)配HL7数据输出，为EMR/HIS提供联网数据。 b)配VGA输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出和USB接口。 17、标配通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。 18、转运监护仪： 18.1、原装进口，≤3.5英寸彩色液晶屏显示，配触摸屏操作，全中文操作界面。重量≤1.2kg适用于科室间的病人转运；适用于成人、儿童及新生儿，可满足不同科室的临床需要。 18.2、基本监测参数：心电/呼吸、血氧饱和度/脉搏、无创血压、有创血压。 18.3、有≥10种以上的预制屏幕（如大字显示，水平趋势图等），波形及数字的位置，大小可变化。 18.4、监护仪主机心电监测时用≤5个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本。 18.5、心电监测算法必须采用国际公认的ST/AR ECG，Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一。 18.6、监护仪必需提供连续的QT/QTc测量，非间断测量。 18.7、呼吸：阻抗法。 18.8、无创血压，双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。 18.9、血氧饱和度。 18.9.1、血氧饱和度监测必需采用国际公认的NELLCOR或者FAST以及Masimo三种金标准血氧技术之一。 18.9.2、可显示监测部位的灌注指数Perf，让医护人员能够早期发现病人的休克倾向。 18.10、48小时趋势回顾，事件的存储，采样频率：12秒。 18.11、电池持续工作≥3小时，48小时趋势回顾，事件的存储。 18.12、硬件坚固抗摔等级达到7M3级，适用于院内外转运。 三、配置单： 1、监护仪主机 4台 2、主要模块（心电、血氧、血压、有创压、有创压） 4块 3、呼末监测模块及附件 4套 4、普通插件模块 4套 5、心电导联线 4组 6、血氧饱和度探头 4个 7、血压袖带 4个 8、血压送气管 4根 9、锂电池 4块 10、电源线 4根 11、说明书 4本 12、转运监护仪 1台 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

售后服务及要求

一、竞标人提供的多功能监护仪必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对多功能监护仪提供2年及以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，设备发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，对设备进行免费定期维护保养，每年至少一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在24小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后30天内交货。

磋商响应文件装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞争性磋商采购报价表 | 必备 |
| 4 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 5 | 供货产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 供货产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 供货产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 10 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 11 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 12 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 13 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 14 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 15 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 16 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 17 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 18 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖投标人公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |

# 响应文件格式

附件

响 应文件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）（名称）参与贵院项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从年月日至年月日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 竞争性磋商采购报价表

采购项目名称： 柳州市人民医院多功能监护仪项目

采购项目编号：柳人医招〔2020〕67号                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 多功能监护仪 | 4台 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （小写¥ ） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。