附件1

婴儿培养箱招标技术参数

1、升温时间：小于等于45min。

2、温度控制方式: 箱温温度与肤温温度控制。

3、婴儿舱内噪声：小于或等于55dB。

4、故障报警：电源故障，风机故障，传感器故障，系统故障。

5、温度均匀性：小于或等于0.8℃。

6、箱温控制范围：最小值小于或等于25℃，最大值大于或等于37℃。

7、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：

大于等于0.64mW/cm²

8、具有黄疸治疗装置

9、具有数据储存功能；

10、具有正门独立锁定装置；

附件2

空氧混合器招标技术参数

1、设备用途：主要针对预防早产、新生儿视网膜病变（ROP）、早产儿、新生儿，头罩吸氧，鼻导管吸氧，箱式吸氧等。

2、适用范围：复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，NCPAP。

3、控制：气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响。

4、氧浓度（FiO2）调节范围：最小值小于或等于21%，最大值大于或等于100%；精度：绝对值小于或等于3%。

5、供气压差报警：声音报警。

6、流量调节：最小值小于或等于0，最大值大于或等于10LPM；精度绝对值小于3%。

7、气源提供：空气：最小值小于或等于0.3MPa，最大值大于或等于0.4MPa；氧气：最小值小于或等于0.3MPa，最大值大于或等于0.4MPa。

8、氧浓度调节：可连续调节，直接设置参数，无需计算或则参照对比表。

9、配固定装置1套、吸入器1套、流量计1套、湿化瓶1套

附件3

售后服务及要求

一、竞标人提供的空氧混合器、婴儿培养箱必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对空氧混合器、婴儿培养箱（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，空氧混合器、婴儿培养箱发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

- 故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在

2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件4

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件5

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日

附件6                           明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

附件7

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件8

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：