附件1：

除颤监护仪招标参数

除颤监护仪2套，详细清单如下：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪 | 2套 | \ | 1、工作环境： 1.1、工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃ 1.2、环境湿度：15%到95% 2、性能要求： 2.1、低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 2.2、显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。 2.3、除颤能量的最高能量大于或等于200J 2.4、每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择大于或等于160J 2.5、手动除颤能量最小是1J 2.6、AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 2.7、成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 2.8、除颤能量调节采用旋钮选择方式，节约抢救时间。 2.9、标配手动除颤、AED和同步电复律功能 2.10、具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒 2.11、主机≥3道波形显示 2.12、可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 2.13、标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护 2.14、频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz 2.15、具备事件标记功能 2.16、具备生命体征趋势回顾功能 2.17、具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位 3、电池 3.1、电池上具备电量容量状态指示灯 3.2、设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 3.3、可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击 3.4、提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电 3.5、电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100% 4、安全性： 4.1、主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 4.2、在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 4.3、每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 4.4、每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 4.5、每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 4.6、主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 4.7、主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。 5、数据存储: 5.1、内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。 5.2、最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要 5.3、存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息 6、打印机： 6.1、≥50mm热阵列打印机 6.2、连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果 6.3、自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警 6.4、报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息 6.5、走纸速度25mm/秒 6.6、纸张尺寸：≥50mm × 20m 7、其它要求： 7.1、防水/防固体渗入等级≥IP54 7.2、可满足医院以后扩展监护功能的使用，具备可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能 8、其中一台除颤仪增加一套心内除颤板 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

附件2：

售后服务及要求

一、竞标人提供的除颤监护仪必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对除颤监护仪（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，除颤监护仪发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |

附件4                       明细报价表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 除颤监护仪 | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 除颤监护仪(增加一套心内除颤板) | 1套 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件5

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件6

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：