附件1：

纯音听力计招标参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯音听力计 | 1套 | \ | （一）、主要功能： 1、中文版软件及中文测听控制面板（ACP），声强步进：全范围内1，2或5dB步进， 2、支持多达38中文报告模板， 3、整合的中文言语测试资料，自动掩蔽助理，与助理对讲功能，音素记分。 4、广泛的用户测试功能，FRESH（频率特异性噪声评估）噪声 5、自动计算气骨导平均阈值(AC 125HZ-1600HZ,BC 250HZ-8000HZ) 6、支持多扬声器声场配置，内置功放在2×2米声场内可达102dB SPL 7、撤销/重复功能，一键资料录入功能，电脑键盘中大量的快捷键 8、特殊测试(掩蔽级差 (MLD)；双耳交替响度平衡试验 (ABLB)；短增量敏感指数试验 (SISI)； (Weber test)骨导偏向试验(Weber test)；林纳音叉测试（Rinne）；伪聋测试（Stenger）；可接受噪音声级测试 (ANL) ；音衰退阈试验(Tone decay test );耳鸣测试（Tinnitus tests ）) 9、听力图比较、高分辨率听力图显示，通道特定阈值存储 10、两种操作模式：分体式设计，传统的面板操作和电脑键盘、鼠标操作，包括整合的听力计声阻抗二合一的报告单 11、拥有全新的耳鸣评估模块，例如音调匹配、响度匹配、最小掩蔽级差及残余抑制；听力师可以看到耳鸣特性的完美视图； （二）、技术参数 1、通道：两路分开的完全独立通道 2、频率范围 2.1、FRESH噪声刺激：125-12500HZ 2.2、TDH39气导耳机：标准频率：125-12500HZ 2.3、骨导耳机：标准频率：250-8000HZ 2.4、窄带噪声掩蔽：使用任何刺激频率 2.5、最大声输出范围受传感器输出限制 3、刺激类型：纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、FRESH噪声、脉冲FRESH噪声 4、掩蔽类型 4.1、窄带噪声：气导和骨导 相关、 声场 非相关的（a） 4.2、言语噪声： 气导和骨导 相关的、 声场 非相关的（a） 4.3、白噪声（窄带噪声）：气导和骨导 相关的、声场 非相关的（a） （a）最多支持3个非相关的掩蔽、 信号同时掩蔽 5、刺激调制 5.1、FM（啭音）：调频率及带宽，调制率：1-20HZ（默认：5HZ） 调制带宽：1-25%围绕中心频率（默认5%） 5.2、SISI：5，2，1dB声强步进 6、声强精度 6.1、全范围（气导）：125至5000HZ：±3dB；5000至20000HZ：±5dB 6.2、全范围（骨导）：250至5000HZ：±4dB；5000至8000HZ：±5dB 7、衰减器：全范围内1，2或5dB步进 8、声强最大范围 8.1、最大声输出手输出传感器限制 8.2、气导：-10-120dB HL，(500至4000HZ；压耳式耳机) 8.3、骨导：-10-80 dB HL，(1500至3000HZ；置于乳突位置) 9、最大谐波失真 9.1、气导：<2.5% 9.2、骨导：<5% 10、输出 10.1、气导：3×2单声道插孔，1/4 10.2、骨导：2×单声道插孔，1/4 10.3、内置功放的声场输出：4声道音箱，4×40W峰值，8欧负载 10.4、外接功放的声场输出：4声道莲花接口 10.5、使用外部功放时莲花口输出时电压有效值：4×1.6Vrms 11、外部输出 11.1、CD/磁带：0.2至2.0 Vrms，10K欧2 Vrms莲花接口 11.2、会话麦克风：驻极体麦克风 11.3、输出电压：0.002至0.02 Vrms 11.4、输出阻抗：2.21K欧，3.5mm插孔 12、给声形式 12.1、正常：给声键按下是给声刺激 12.2、持续给声：当给声键按下时信号中断 12.3、脉冲：脉冲信号 12.4、脉冲宽度：200ms开启200ms关闭 13、USB端口连接器 13.1、类型：USB设备接口 13.2、接口：USB2.0 13.3、速度：全速（12Mb/s） 14、测听控制面板 14.1、USB端口连接器 14.2、类型：USB设备端口 14.3、接口：USB2.0 14.4、速度：全速（12Mb/s） 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

附件2：

售后服务及要求

一、竞标人提供的纯音听力计必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对纯音听力计（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，纯音听力计发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |

附件4                       明细报价表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 纯音听力计 | 1套 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件5

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件6

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：