附件1：

微量注射泵（6通道）招标技术参数及配置

- 注射速率范围：

5ml注射器：0.1-150ml/h

10ml注射器：0.1-300ml/h

20ml注射器：0.1-600ml/h

30ml注射器：0.1-900ml/h

50（60）ml注射器：0.1-1200ml/h

2、注射器规格：能自动识别大于或等于25种品牌的5ml,10ml,20ml,30ml,50(60)ml规格的注射器规格。

3、注射量误差：绝对值小于或等于3.0%（包括泵本身机械精度±1%）

4、KVO速率：0.1ml/h

5、可预设总量：最小值小于或等于0.1ml，最大值大于或等于999ml

6、完整齐全的报警功能：外接电源掉电报警、电池欠压报警、阻塞报警、接近完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、电机异常报警

7、工作环境温度：5℃-40℃

8、电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作5小时以上。

9、电源：交直流两用：220V±22V、50Hz±1Hz

10、多种静脉给药模式：ml/h注射模式、恒速注射模式、时量推注模式。

附件2

输液泵招标技术参数及配置

1、泵送方式：指状蠕动式

2、输液器规格：标准PVC输液器，同时兼容不同品牌的输液器的数量大于或等于2种

3、输液速度：最小值小于或等于1ml/h，最大值大于或等于1100ml/h

4、显示模式：彩色液晶显示

5、精确度：绝对值小于或等于5%

6、输液量预置：最小值小于或等于1ml，最大值大于或等于9999ml

7、KVO流速：小于或等于5ml/h

8、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常。

9、输液累计量显示；交直流自动转换模式转换按档位键调节

10、气泡探测方式：超声波检测式

11、工作模式：至少具有滴数和ml/h两种模式

12、电源电压：220V±22V/50Hz±1 Hz

13、功耗：小于或等于20VA

14、电池工作时间：电池连续充电时间小于或等于8小时，可连续工作时间大于或等于3小时

15、工作环境温度：最小值小于或等于10℃，最大值大于或等于40℃

16、工作环境湿度： 30%-75%

附件3

臭氧消毒机招标技术参数及配置

1、微电脑操作，消毒时间自行调节和设定,可同时消毒床位1-2床；

2、具有抽真空及臭氧还原功能；

3、 臭氧输出浓度≥600mg/m3；

4、臭氧泄漏量 ≤0.03mg/m3；

5、臭氧残留浓度：≤0.02mg/m3

6、臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴采用高密度聚乙烯树脂独立开模成型，

7、工作电源： 220V±22V，50Hz±1 Hz；

8、输入功率:≤300W

9、噪声≤60dB；

附件4

全身俯卧床招标技术参数及配置

1、用途：用于下腹部放射治疗精确摆位。加装体膜固定装置，可直接配合俯卧位体膜精确定位。

2、碳纤维三明治结构。

3、俯卧头枕采用聚酯材料，密度0.3g/cm³，需与俯卧架配套使用。

4、胸腹部无软垫，避免每次治疗软垫形状改变造成的摆位误差。

5、密度：0.3g/cm3

6、射线透过率：射线源轴距1米时大于98.5%

7、蠕变性：23度/50%RH，饱和值<0.1%

8、各向异性：0与90度，<0.5%

9、各向异性：0与90度，<0.5%

10、弹性模量：206GPa

附件5

单道注射泵招标技术参数及配置

1、恒速模式下，具有9种单位自动换算，无需人工换算：ml/h、mg/h、ug/h、mg/kg/h、mg/min、 ug/min、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min。

2、注射速率范围：

5ml注射器：0.1ml/h—150ml/h

10ml注射器：0.1ml/h—300ml/h

20ml注射器：0.1ml/h—600ml/h

30ml注射器：0.1ml/h—900ml/h

50（60）ml注射器：0.1ml/h—1200ml/h

3、注射器规格：

内置大于或等于25种品牌的5ml、10ml、 20ml、30ml、 50（60）ml规格的注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格。

4、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）

5、阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别:低300±100mmHg、

中500±150mmHg、高900±200mmHg。

6、快速推注功能：

5ml注射器速度：150ml/h。

其它规格注射器速度为：300ml/h。

7、KVO速率：0.1 ml/ h。

8、可预设总量：最小值小于或等于0.1ml，最大值大于或等于1000ml。

9、注射总量积累：可显示0.0001～999999ml。

10、报警功能：提供遗忘操作报警、速度异常报警（快、慢、停）、推座异常报

警、注射器脱落、注射器改变、推空、阻塞、药物将尽、药尽、交流掉电、电

池电量不足、预设注完、注射完毕、系统自动报警，报警以声音、指示灯、文

字同时提供。

11、界面：大于或等于3.0寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见。

12、交直流两用：AC100-245V、50/60Hz；

电池：具有电池容量显示，充电10小时，可以持续工作时间大于或等于5小时。

13、工作环境适应能力

环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700～1060hpa

附件6

双道注射泵招标技术参数及配置

1、微泵体重模式，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算。(ml/h、ml/min、mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min)

2、注射速率范围：

5ml注射器：0.1ml/h—150ml/h；

10ml注射器：0.1ml/h—300ml/h；

20ml注射器：0.1ml/h—600ml/h；

30ml注射器：0.1ml/h—900ml/h；

50ml注射器：0.1ml/h—1200ml/h。

3、注射器规格：

5ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格

4、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）

5、快速推注功能：

5ml规格注射器速度：150ml/h，10ml规格：300ml/h，其它规格：600 ml/h；6、流速设定范围：最小值小于或等于0.1ml/h，最大值大于或等于1200ml/h

- 注射量总累积量：可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999g。

- 报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、速度异常-快、速度异常-慢和推座异常，系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。

9、交直流两用：交流100V～240V，50/60Hz。

10、工作环境适应能力

环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700 hpa～1060hpa

11、可充电锂电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作时间大于或等于3小时。

12、II类CF型，防水等级IP24。

13、可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置八个级别。

附件7

售后服务及要求

一、竞标人提供的微量注射泵（6通道）、输液泵、臭氧消毒机、全身俯卧床、单道注射泵、双道注射泵必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对微量注射泵（6通道）、输液泵、臭氧消毒机、全身俯卧床、单道注射泵、双道注射泵（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，微量注射泵（6通道）、输液泵、臭氧消毒机、全身俯卧床、单道注射泵、双道注射泵发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件8

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件9

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日