附件1：

电动床、多参数颅内压监护、深部静脉血栓防治仪招标参数

电动床2套、多参数颅内压监护1套、深部静脉血栓防治仪2套，详细清单如下：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动床 | 2套 | \ | - 规格：床板长：大于或等于1950mm（全长大于或等于2100mm）；床板宽：大于或等于900mm（全宽大于或等于1060mm）；安全载重：大于或等于220KG；整床床材质为钢板； 2、功能：体位调节功能：背部上升：最小值小于或等于0，最大值大于或等于70度；膝部上升：最小值小于或等于0，最大值大于或等于25度；高低升降：大于或等于220mm；背膝联动，背部采用“C型上升”结构；一键CPR； 3、头尾板：可拆卸式床头、床尾板采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。 4、护栏：1）四片式分体式升降护栏，安装在床面板上，可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状，可作病人起立时的助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。2）安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。3）前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。4）护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度，可有效协助临床预防VAP肺炎。5）前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失。 5、线型手持遥控器：大图标按键操作，可操作病床所有体位及功能。 6、挂钩：床板两侧，各设置5套束缚装置，用于捆绑特殊病患，各设置引流袋挂钩大于或等于4个。 7、脚轮：直径125mm双面脚轮，具有锁定、自由两段式跷跷板中央控制锁定装置。 8、蓄电功能：配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。 9、配带空气阻尼输液架一根 10、配高低升降移动床边桌一张 11、配海绵床垫一张 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 2 | 多参数颅内压监护仪 | 1套 | \ | 一、主机性能要求： 1、颅内压主机具有触摸式操控液晶显示屏，主机可以直接显示收缩期的颅内压，舒张期的颅内压，平均颅内压，灌注压，脑温及即时波形和大于或等于72小时的波形回顾。 2、可以同时对颅内压和脑温、CPP灌注压进行监测，并且在液晶屏上直接显示。 3、颅内压监测范围：最小值小于或等于-10mmHg，最大值大于或等于125mmHg。颅内压数值精度：绝对值小于或等于1mmHg。 4、脑温显示范围：最小值小于或等于30°C，最大值大于或等于42 °C。 5、颅内压探头的放置能够采用微创手术方式。 6、可直接使用交流电电源，并配备可充电电池。 7、可以对脑实质、脑室、硬膜下三种部位进行监测。 8、ICP及ICT数据可通过USB接口向电脑实时传送。 9、采用中文进行人机对话。 二、监护探头性能要求： 1、探头类型有两种，光纤探头和弹性探头；光纤探头采用光导纤维传感，可将机械压力转化为光信号传递，以避免ICU环境的电磁干扰对数据的影响。弹性探头要求可以随意弯折。 2、调零方式：外置机械调零，校准调零直接参照大气压。 3、配有螺栓紧固系统，可在术前术中术后安置，检测全过程。 4、脑室压监护探头可以进行外引流治疗。 5、颅内压探头可以与脑组织氧探头共用一个固定螺栓通道。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 3 | 深部静脉血栓防治仪 | 2套 | \ | 1、主机可不间断持续使用时间大于或等于60小时。超静音，避免影响患者休息； 2、一键启动，内置传感器，实时监控调节工作压力； 3、主机配备声、光双重报警系统； 4、仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气； 5、压力范围: 50-60mmHg可调；可单独加压足、小腿、足小腿及小腿大腿； 6、循环时间:小于或等于80S； 7、压力气囊：大于或等于4腔压力气囊,由远端到近端序贯加压； 8、连接管与压力套接口需同时用颜色和数字对应,确保连结简单准确安全； 9、压力套包括足腿套/小腿套/膝腿套等三种或三种以上型号规格，可供临床不同患者的选择需要； 10、提供可复用型压力套或单人专用型压力套； 11、电压/功率/频率: 220V，50VA，50Hz。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

附件2：

售后服务及要求

- 竞标人提供的电动床、多参数颅内压监护仪、深部静脉血栓防治仪必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对电动床、多参数颅内压监护仪、深部静脉血栓防治仪（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，电动床、多参数颅内压监护仪、深部静脉血栓防治仪发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件4                       明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 电动床 | 2套 |  |  |  |  |
| 2 | 多参数颅内压监护仪 | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 深部静脉血栓防治仪 | 2套 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

附件5

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件6

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：